淮南市种子质量监督检验站

2024年仪器设备采购清单

| 序号 | 品名 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子自动数粒仪 | 1台套 | 用于玉米、水稻、小麦、油菜、蔬菜等各类圆形、长形及中小粒种子数粒，以及种子的自动分样。 一、功能要求： 1、▲不小于7 寸彩色触摸屏，自动化操作，中英文引导操作流程，可直观读取当前计数粒数、计数模式、灵敏度、转杯编号及数粒时间。(投标文件需提供具有CNAS标志的第三方检测报告并加盖制造商公章） 2、显示屏可直观窗口实时信息展示：设定粒数值、当前数粒数、计数模式、灵敏度、转杯编号、数粒时间、仪器工作状态、料杯转仓、工位无料杯和误操作等数字和图形信息，投标文件需提供产品彩页或官网截图或原厂盖章证明材料 3、镜像动画映射：软件动态画面实时感知实际转盘的运转状态，包括显示转盘料杯运行和工作状态，方便用户感知实时信息。识别界面和地面倾斜角度为70°，人机交互合理。 4、具有满值自停和自由数粒两种模式可供选择。 5、自由数粒：无上限数粒，直到无种子掉落无按键操作2 分钟后，振动盘将保护性停止工作。 6、 ▲满值自停：预值设置数值，当数粒达到每杯粒数和所设杯数时，转盘会自动停止工作(投标文件需提供具有CNAS标志的第三方检测报告并加盖制造商公章）。 7、大容量自动进样器：进样器可容纳 1kg 颗粒物料，自动进样器具有无极调速功能，可连续进行调节，仪器运转过程中可根据样品量变化随时调节下料速度不影响数粒。绿色指示灯会显示工作状态。 8、▲旋转多工位设计：设备具有自动分样梳理功能，可分不低于8个样品，可设定周期，循环旋转分样，可设置每份样品数量。(投标文件需提供具有CNAS标志的第三方检测报告并加盖制造商公章） 9、内置自动减速程序：在每个料杯接近设定籽粒数量后会自动进行减速精数，防止物料惯性过冲影响精度。 10、数粒盘间距可调：铝合金数粒盘内置卡簧，可根据被数籽粒大小调节落料口通过宽度，使不同大小的种子振动中单排队掉落提高精度。 11、 空杯检测功能：当落料口下没有杯子时，转盘会连续跳转至下一料杯，防止人为操作失误导致籽粒洒落到转盘架。 12、料杯工位切换自如：通过料杯编号可进行工位切换，也可以按照序号进行杯位切换，实现料杯工位自由切换。 13、数粒盘速度可调：具有无极调速功能，数粒速度快慢可调，长按可快速连续调节。 14、▲灵敏度调节功能：用户可对 6 类大粒长种子、大粒圆种子、中粒长种子、中粒圆种子、小粒长种子、小粒圆种子进行灵敏度调节。 选择任意一类，可对其它5类种子不计数。实现只对所选量级的颗粒 计数，避免杂质等干扰，使数粒更精确。投标文件中提供产品彩页或官网截图或原厂盖章证明材料 15、品种名称添加：用户可添加 20 种作物品种名称，并可对品种名称进行编辑和分类。 16、关联程序设置：品种类型和灵敏度、速度、减速粒数相关联，方便用户进行参数设置。内嵌 6 类种子类型，用户可根据种子类型大小，调节相应的灵敏度、速度和减速粒数。 17、蜂鸣报警提示：每杯数粒完成滴一声，全部数粒完成长鸣一声，故障时滴滴 6 声，时时感知仪器运行的状态。 18、数据记录：对所测数据可进行自动记录和保存，包含品种名称、测量粒数、计数时间和测试时间等。 19、数据打印：内嵌热敏不干胶打印机，可自动打印数据。打印出的标签数据，可直接粘贴到种子包装袋上或料盒中。 20、▲数据导出：自带 USB2.0端口，可在线远程进行升级，并支持 U 盘对数据进行 Excel 导出。投标文件中提供产品彩页或官网截图或原厂盖章证明材料 21、数据搜索：支持对历史数据进行查询和搜索，用户输入起止时间，即可进行搜索。 二、技术指标要求 1、颗粒适用范围长度：1-23mm 2、计数误差：±2‰（档位速度和种子振动中脱落的皮屑会影响 计数精度） 3、计数速度：≥1000 粒/3 分钟（以芝麻为例） 4、震动噪音：≤70dB 5、计数容量：1~9999 6、 预置自停：1~9999 当中任意数值，置0000不计数 7、 连续工作时间：≥8 小时 |