附件1

淮南市农产品质量安全检测中心

2026年设备采购清单及参数
	序号
	名称
	数量
	技术参数

	1
	全自动氮吹仪
	1台
	一、 技术规格及要求
1、全自动氮吹仪又称高通量全自动平行浓缩仪。
2、利用水浴均匀加热和氮吹共同作用的方式对样品进行平行浓缩。

3、批量处理能力：≥80位20ml样品同时进行浓缩，也可以兼容各类试管类型。

4、浓缩管体积：10ml~80ml，可兼容多种不同规格浓缩管，并有多种试管支架可选。

★5、浓缩过程中，氮吹针可随液面自动匀速下降，可通过软件对针位移速度进行直接的设定，垂直移动距离≥160mm，全程保持最佳距离，提高浓缩效率，节约氮气。（需要提供氮吹针下降到50mm，100mm，160mm位置及主控屏的实拍图片并加盖生产厂家公章）
★6、下降高度提醒功能，具备直观的下降高度提醒功能，无需人为控制氮吹针下降即可有效提示氮吹针的下降高度，帮助客户快速设置方法。（需要提供氮吹针下降高度提醒功能的实拍图片并加盖生产厂家公章）
7、电子气流控制：仪器使用电气比例调节阀对氮吹流量进行自动控制，仪器软件可设置目标自动调节氮吹针气流大小，设置范围：0.0 – 3.0L/min，精确到0.1L/min。
8、模块化氮吹针设计：可安装≥8组氮吹针通道，每组氮气通道仪可单独控制，每个通道的气流由比例调节阀进行自动分配，气流大小不受开启通道数的影响。并且可安装不同间距氮吹针适配不同样品体积。
9、氮吹针可在无任何工具的协助下手动整排快速拔除拆卸，无需拆卸任何螺母等固定结构，氮吹针安装时可自动对准实现快装。
10、状态观察：运行时无需暂停或停止，打开正面观察窗即可观察仪器内部运行状态。

★11、水浴槽集成高低液位传感器和自动给排水功能，具备加水和排水的管路接口，可在控制面板上一键自动进行加水和排水操作，通过传感器自动判断加水和排水终点。（需要提供主机上的高低液位传感器和主机面板加水排水的实拍图片并加盖生产厂家公章）

12、可视性：三面环绕玻璃观察设计，正面、左右侧面均可观察样品浓缩状态,每个面可观察面积≥300平方厘米。

13、低遮挡样品架：样品架对样品试管的遮挡要尽可能少，要求样品架长边正面结构的遮挡≤15%，短边左右侧面结构的遮挡≤50%。

14、浓缩腔体自动密封：开始浓缩后氮吹模块自动下降密封水浴模组；浓缩结束后，氮吹模块自动垂直上升与水浴模组自动分离。

★15、浓缩过程可实时显示和调节氮吹针的当前高度，可通过实体按键精确控制氮吹针移动，精确到0.1mm。（需要提供实体调节按键的实拍图片，进行连续至少5个递增0.1mm调节位置和主控屏的实拍图片并加盖生产厂家公章）

16、具有单独的氮吹至近干模块，可外置独立的手持气路用于手动对样品进行近干的操作。

17、具有水位超限报警，压力超限报警等功能，并自动切断气流，方便安全。
18、控制面板嵌于主机正前方，无须占用主机左右方位空间。

19、水浴采用双层玻璃设计,避免在使用高温水浴时误触玻璃发生烫伤。

20、具备感应防夹手功能，下降运行过程中能够提前感应碰到障碍物，一旦遇到自动停止运行，确保使用安全。
★21、主机具备红外定容通讯用type-c接口，支持升级到最大48位60mL自动光学定容功能。（提供红外定容type-c接口、48位60ml自动定容样品架实物图片并加盖生产厂家公章）

22、自动定容：采用耐高温的光学液位传感器，可对尾管中1.0 ml液体的精准定容。
23、具备整体密封和自动排风管道功能，可外置于通风橱外，通过排风管道将氮吹产生的废气排放到通风橱内，节省通风橱空间，确保实验室的空气安全。

24、可与同品牌全自动固相萃取仪共用样品架，实现样品前处理步骤的完美连接，大大提高前处理的效率。

二、仪器配置
1、全自动平行浓缩仪主机（标配type-c光学定容接口） 1台

2、三面观察水浴双层加热模组 1套

3、10位氮吹模组 8套

4、80位样品架 2套

5、15ml离心管 100个
6、近干模组 1套
7、控制软件 1套
三、质保及备件供应
保证产品为全新原厂设备；仪器在调试通过后提供保修服务，保修期一年；在保修期内，所有服务及配件全部免费,保修期外，能更及时地为用户提供备品备件。

四、技术服务
提供快捷、周到、规范的技术服务，仪器出现故障时，供货或服务商维修人员在接到通知后24小时内响应，48小时内到现场维修。提供仪器设备详细的中文操作手册。

	2
	刀式研磨仪
	1台
	技术指标
1、仪器系统：刀式研磨仪是一款专门进行粉碎和均质化处理的仪器，能在数十秒钟内将样品粉碎至分析细度，并且粉碎结果均质化程度高，可满足实验室操作和分析过程所提出的各种专业要求。 

2.、应用范围：刀式研磨仪适用于对软性、弹性、纤维性、干性、含油、含水、含脂的样品。
3、进样尺寸:小于130mm，最终出样尺寸：小于300μm。
★4、样品处理量:≥4L。（需提供检测报告或者彩页并加盖生产厂家公章） 
5、电机转速：500-4000rpm，数字显示，连续可调。                              
6、研磨时间设置:00：00-99：59（分/秒）,数字显示，连续可调。
7、四齿转刀，双层4片直刀设计，转刀直径≥17.5cm，高度≤5cm,保障研磨接触性强。
8、研磨套件类型及材质：转刀有不锈钢制、全不锈钢制、镀钛制三种材质以及不锈钢制锯齿形转刀；研磨容器—耐压热塑料制(5L通明、防划）、不锈钢制（5L），顶盖—标准顶盖、重力顶盖、带溢流渠的重力顶盖。
★9、5英寸LED触摸显示屏，操作方便简单。（需提供检测报告或者彩页并加盖生产厂家公章）
10、存储模式：程序可存储20组常用参数，方便快速调取使用。
11、仪器具有电磁锁，在研磨过程中机盖无法打开或者机盖正常锁紧前仪器无法开启，最大限度的保证了操作的安全性。
★12、具有间歇、正转及反转模式, 均可在控制面板上直接操作。（需提供检测报告或者彩页并加盖生产厂家公章）
13、仪器配件均可进行高温高压灭菌或者防重金属污染。
14、电机功率1600W，大功率无刷电机，动力强劲。

15、不锈钢转刀，钛制转刀需要提供具有资质的第三方检测机构出具的检测证明
标准配置
1、刀式研磨仪主机   1台
2、不锈钢转刀  2把
3、钛制转刀    1把
4、重力顶盖带溢流渠  1 个
5、样品刮刀   1个
6、标准顶盖    1个
7、耐压热研磨杯  3个
三、售后服务
1、壹年的保修期，仪器终生维护。
2、免费安装调试至仪器可正常运行，仪器安装调试后进行现场免费培训。
3、仪器生产厂家在国内设有代理或直属机构，售后服务专业及时，并且可提供样机进行做样演示。

	3
	氮气发生器
	1台
	★1、采用经过验证的膜分离技术，适用于实验室绝大多数的LC-MS。（需提供检测报告或者彩页并加盖生产厂家公章） 

2、内置由两台空气压缩机集成的超空压系统，进气压力高达145psi，输出压力高达116psi，能够完全满足多级质谱气源要求。

★3、氮气流速、纯度：流速范围0-32L/min，纯度99.9%，氮气流速可调。（需提供检测报告或者彩页并加盖生产厂家公章）
4、空压机和氮气发生器连接方式：空压机内置式。快速启动，即开即用。
5、空压机节能模式，实现智能化运行和关闭，节省能耗，延长使用寿命。
6、具有双压力保护装置，当氮气发生器内部压力异常时，系统具有自我保护功能。


7、采用多重静音系统，系统（包括主机和压缩机）噪音水平：<50dB(A)。

8、耐高湿环境：环境相对湿度≥70％情况下，氮气发生器仍可正常运行。9、内置除水模块，再热技术和蓄水—排水系统，可有效提高排水效率，氮气露点低: <－40℃ 。
10、 RAC滤芯，去除小分子碳氢化合物 。

11、多级过滤系统，提供实验室分析级氮气。无悬浮液体，无邻苯二甲酸酯，颗粒物< 0.01um 。

★12、外置LCD彩色触屏控制界面，维护更方便。（需提供检测报告或者彩页并加盖生产厂家公章）
13、实时监测压力，配备故障记录存储系统，具有在线服务和诊断功能。

14、配置液滴报警器，实时持续监控气体管路，实现液滴报警，避免仪器管路进水损坏，保障设备正常运转。
15、配备该设备正常运转所必备的工具包及所需的零配件。
★16、获得 Agilent、Waters、AB Sciex、Thermo、岛津等主流质谱厂商全球供应商资格认证，并和质谱厂商共同印刷联合彩页，需提供至少三家质谱厂商国外总部出具的官方说明文件。（说明文件需加盖氮气发生器厂家公章）

17、免费安装调试至仪器可正常运行，仪器安装调试后进行现场免费培训。


